Best Practice Award

| 기 관 / 작성자 | 양산부산대학교병원 핵의학과 / 길상형 |
| --- | --- |
| 지식 제목 | 방사성폐기물 자체처분 보관 기간 단축 방안 |
| 내용 | 방사성폐기물 자체처분을 진행하기 위해 폐기물 종류별로 방사성물질 잔존량 및 방사능 농도를 평가하여 자체처분 보관 기간을 산정한다. 방사능측정기(Radioisotope Dose Calibrator) 및 전자저울(Micro Weighing Scale)을 이용하여 폐기물 종류별로 방사성 물질 흡착율(잔존율)을 계산하여 방사성물질 잔존량을 평가하면 자체처분 보관 기간을 단축 할 수 있다. Ex) 131-I 40일, 125-I 200일 단축 |
| 개선 효과 | 방사성폐기물 보관 기간 단축 폐기물저장실 공간 확보 |