Best Practice Award

업무 지식 공유

| 기관 / 작성자 | 국립암센터 |
| --- | --- |
| 지식 제목 | 핵의학과 조제환경의 감염관리 |
| 내용 | 방사성의약품의 제조는 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP, Good Manufacturing Practice) 을 갖추고 엄격하게 시행되지만 조제와 분배는 아직까지 정확한 가이드라인이 없는 실정이다. 따라서 국립암센터 핵의학과는 안전한 방사성의약품의 조제 환경 구성을 위해 주기적 환경평가 방법 구성, 조제 시 소독방법의 개선, 이후 주사제의 독소시험, 무균시험 등 안정성평가를 진행하여 감염위험 없는 방사성의약품 조제환경을 조성하였다. |
| 개선 효과 | 1. 방사성동위원소 조제환경의 표준작업 절차서 마련 2. 방사성동위원소 조제환경의 소독 수행률 95% 이상유지 3. Clean Bench 표면균 테스트 Class A로 개선 (개선활동 전 Class B) 4. 주사제 endotoxin 함량 <10 EU/ml 5. 주사제 무균시험을 통한 진균, 세균의 검출률 ZERO |
| 사진 | 1. 조제환경의 감염관리 기준 마련 (1) 방사성의약품 조제 표준작업지침 : 국내외 관련문헌 및 국립암센터 의료기관 인증지침 내용 고찰 (2) 방사성의약품 소독 수행 체크리스트 작성 : 클린벤치 내부 차압 수치, 방사성의약품 조제기구(차폐함, 차폐용기, 검량기, 작업대)의 소독여부, 작업 후 UV램프 가동여부 등을 매일 기록 (3) 조제환경의 감염관리 교육동영상 제작 및 교육 : 직원 교육용 ‘조제환경의 감염관리 동영상’을 제작 - 클린벤치와 조제기구의 소독방법, 방사성의약품 조제과정, 소독 수행 기록일지 작성법 등에 대한 내용으로 제작. 2. 작업환경 개선 (1) 주기적인 클린벤치 필터교체 및 청소 (2) 환경정리 <개선 전> - 개선 전 멸균용품, 방사성동위원소 차폐용기 등이 뒤섞여있어 감염관리에 어려움이 있었음. <개선 후> - 방사성동위원소 차폐용기 소독기를 설치하고 수납박스에 멸균물품을 분리하여 보관함. 3. 환경모니터링 미생물 시험 분기별로 시행 (1) 분기별 클린벤치 표면균 테스트 - 조제시설의 표면, 내면 및 틈새의 미생물 오염상태를 평가하여 클린벤치의 미생물 오염수준을 정량적으로 평가함. 결과의 판정은 배양기간 중 배지에서의 미생물의 증식 유무를 육안검사 함. (2) 분기별 주사제 무균시험 - 배양법으로 증식할 수 있는 미생물의 유무를 전일 사용한 방사성의약품에 대하여 시행함. 결과의 판정은 배양기간 중 배지에서의 미생물의 증식 유무를 육안검사 함. (3) 분기별 주사제 endotoxin 함량 시험 - endotoxin 함량 시험을 전일 사용한 방사성의약품에 대하여 시행함. endotoxin 함량은 10 EU/ml 다당류 미만이어야 함. |
| 기타 | 방사성의약품은 체내에 직접 투여하는 의약품으로 무균, 발열성 물질, 미립자, 기타 이물질 등의 관한 관리가 적절하게 이루어져야 한다. 방사성의약품의 조제 및 분배과정이 항상 안전하고 무균적이라고 볼 수는 없기 때문에 무균작업을 위한 적절한 기준을 정하고 정기적인 관리가 이루어져야 할 것이다. 이로 인해 환자에게 보다 안전한 핵의학검사를 제공할 수 있을 것으로 생각된다. |