Best Practice Award

업무 지식 공유

| 기 관 / 작성자 | 양산부산대학교병원 핵의학과 / 박광열 |
| --- | --- |
| 지식 제목 | 뼈스캔 전 서베이메터를 이용한 소변잔량 예측 |
| 내용 | 서베이메터를 이용한 소변잔량 예측 모델 구현 【1】 뼈 스캔 전의 방광과 femoral neck 병변을 구현 【2】 팬텀을 이용하여 방광충만에 따른 주변병변에 대한 영향평가 소변잔량이 증가함에 따라 병변부위의 계수량이 감소하며, 충만한 방광과 병변이 근접한 경우엔 유의한 차이를 보인다. 【3】 감마카메라 카운트와 서베이메터 선량률의 상관관계 평가 팬텀 실험과 환자군을 대상으로 분석한 결과 모두 유의미한 상관관계를 보인다. |
| 개선 효과 | 고관절 골절 환자는 침상과 검사테이블간 이동 시 극심한 통증을 호소하며, 검사자에게 세심한 주의가 요구된다. 검사테이블에 옮기기 전에 소변잔량을 예측하여 배뇨를 시행한다면, 불필요한 침상-검사테이블간 이동을 최소화 할 수 있을 것이다. |